| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| 1 | 多参数监护仪 | 深圳华腾生物医疗电子有限公司 | 深圳华腾生物医疗电子有限公司 | H9 | 生产日期： 2016年5月；产品编号：160514010 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 心电监护设备的非正常工作指示 |
| 2 | 多参数监护仪 | 北京鑫德恒瑞科技发展有限公司 | 北京鑫德恒瑞科技发展有限公司 | XDH-21L12 | 生产日期2016.04.20； 生产编号：1603001001 | 北京市食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.连续漏电流和患者辅助电流（正常工作温度下）； 2.心率的测量范围和准确度；3.心电监护设备的非正常工作指示 |
| 3 | 多参数监护仪 | 江苏康尚生物医疗科技有限公司 | 江苏康尚生物医疗科技有限公司 | Aurora12 | 生产日期：2016-05； 出厂编号：Ma16030190004 | 江苏省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 心率的测量范围和准确度 |