附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特定电磁波治疗器 | 昆山市百佳惠大药房有限公司 | 重庆蜀水仪器厂 | CQS-20-T | 2014年8月 2014081574 | 江苏省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 加热器表面温度误差 |
| 2 | 特定电磁波治疗器 | 贵阳龙泉医疗器械有限公司 | 贵阳龙泉医疗器械有限公司 | LQ-2008EQ | 2016.05.14 160501501 | 贵州省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 加热器表面温度不均匀度 |
| 3 | 特定电磁波治疗器 | 贵阳龙泉医疗器械有限公司 | 贵阳龙泉医疗器械有限公司 | LQ-2008A | 2016.05.14 160502001 | 贵州省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 加热器表面温度不均匀度 |
| 4 | 特定电磁波治疗器 | 贵阳龙泉医疗器械有限公司 | 贵阳龙泉医疗器械有限公司 | LQ-2008AH | 2016.05.14 160501001 | 贵州省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 加热器表面温度不均匀度 |
| 5 | 特定电磁波治疗器 | 贵阳龙泉医疗器械有限公司 | 贵阳龙泉医疗器械有限公司 | LQ-2008CH | 2016.05.14 160500501 | 贵州省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 加热器表面温度不均匀度 |
| 6 | 特定电磁波治疗器 | 贵阳龙泉医疗器械有限公司 | 贵阳龙泉医疗器械有限公司 | LQ-2008C | 2016.05.14 160500199 | 贵州省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 加热器表面温度不均匀度 |
| 7 | 特定电磁波谱治疗器 | 四川恒明科技开发有限公司 | 四川恒明科技开发有限公司 | TDP-L3 | /3160503540 | 四川省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 加热器表面温度不均匀度 |
| 8 | 超声电导治疗仪 | 成都康富科学仪器有限公司 | 成都康富科学仪器有限公司 | ZCD-S1 | 2016年03月24号；ZCDS1 20160022 | 四川省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 1.保护接地、功能接地和电位均衡；2.网电源部分、元器件和布线 |
| 9 | 超声波治疗仪 | 北京金豪商贸有限公司 | 意大利爱美优公司（EMILDUE S.R.L）（代理人：北京金豪商贸有限公司） | US 13 | 2014年 US061874 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 输入功率 |
| 10 | 超声治疗仪 | 洛阳康立医疗器械有限公司 | 洛阳康立医疗器械有限公司 | LHZ-300型 | /9303020G01 | 河南省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 正常工作温度下的连续漏电流 |